Univerzita Karlova v Praze

1.lékařská fakulta

# Děkanát

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE           NAŠE ZNAČKA              VYŘIZUJE/LINKA                PRAHA

907/20110010            Augustinová/4374          20. 6. 2011

V Ě C

Poptávka - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka):

přenosný echokardiograf vč. sond

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

| Název: | Univerzita Karlova v Praze |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36 |
| Týká se | 1. lékařské fakulty |
| Adresa: | Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 |
| IČ: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kontaktní osobou zadavatele je: doc. MUDr. Jan Malík, CSc., tel. 224 962 363, mail: jan.malik@lf1.cuni.cz

- Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

  - Věcný rozsah

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka) jsou:

přenosný echokardiograf nejvyšší třídy vč. sond (CPV: 33112340-3)

požadavky:

Podpora sond typu matrix  pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI,)

Podpora sond pro intrakardiální echokardiografii včetně software (ICE), sondy 8F, 10F včetně podpory mapovacích programů pro elektrofyziologii

2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách,s možností volby vice harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách

Kompaundní zobrazení na lineárních sondách

PW dopler, včetně HPRF módu (alespon 10m/s) na všech sondách,možnost triplexního zobrazení

CW doppler na všech kardiologických sondách

PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

CFM barevný doppler na všech sondách

TDI/TVI  barevný tkáňový doppler

Archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě, uveďte podporované formáty digitálních dat

Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na stávající databázový server, možnost kvantitativní analýzy exportovaných dat. Možnost připojení více přístrojů ke společnému archivu, datová kompatibilita s přístroji vyšší řady.

Sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM

Možnost připojit minimálně 10 přístrojů ke společnému databázovému archivu (nikoliv worklist)

Možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných formátech

Možnost exportu dat na CD/DVD a USB média

LCD monitor 15” s vysokým rozlišením

Váha do 5 kg

Kompatibilita se stávajícím datovým úložištěm a databází echolaboratoře kliniky, s výhodou ve formátu raw, minimálně ve formátu dicom.

Sondy:

2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah cca 1,5-4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)

2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem 3-9 MHz harmonické zobrazení

Požadované možnosti rozšíření:

Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklist a exportu na DICOM server

Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu(SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

Barevné offline parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů.

Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu(SI/SRI) použitím metody speckle tracking,v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

SW na zátěžovou echokardiografii včetně možnosti integrace deformačního zobrazení a kvantitativního vyhodnocení do protokolu.

SW pro kontrastní echokardiografii

Externí pracovní stanice, výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, 1TB, sw. vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu raw s veškerým vyhodnocovacím sw,  možnost kvantitativní analýzy obrazu, možnost použití nástrojů 2D strain, modul pro zobrazení synchronizace tkáně

- PC pracovní stanice s musí sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj(e)

Multiplanární TEE sonda s kmitočtovým rozsahem cca 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI). Možnost použití TEE sondy i ostatními  přístroji echolaboratoře kliniky.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000,-- Kč vč. DPH.

  - Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč dokončil plnění veřejné zakázky do 4 týdnů od uzavření  podepsané  kupní  smlouvy.  Závazek  uchazeče – dodavatele je splněn dodáním předmětu plnění  v místě plnění, jeho předvedením, odzkoušením a převze- tím bezvadného  plnění zadavatelem na základě předacího (dodacího) listu podepsa-ného zadavatelem a uchazečem – dodavatelem.

  - Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, III. interní  klinika – klinika endokrinologie a metabolizmu, U Nemocnice 1, 128 08  Praha 2.

  - Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem jednat o návrhu smlouvy s výjimkou kogentních ustanovení smlouvy požadovaných zadavatelem v této výzvě a dále skutečností, které jsou předmětem hodnocení nabídky.

a) Platební podmínky

Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně. Úhrada za předmět plnění veřejné zakázky bude uchazečem fakturována po jeho řádném  dodání  v místě plnění a převzetí bezvadného plnění zadavatelem na základě

vystavené  faktury vybraným uchazečem.  Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 15 dnů od jejího doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že nebude mít faktura odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného

doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

b) Smluvní pokuty

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální úrovně smluvních pokut za případná nedodržení smluvních závazků do nabídky.

| Název položky | Minimální hodnoty |
| --- | --- |
| Smluvní pokuta při nedodržení závazného termínu dokončení plnění (minimálně % z ceny předmětu plnění) za každý den prodlení | 0,2 |
| Smluvní pokuta za prodlení při odstranění záručních vad za každý den prodlení a každou vadu | 1 000,- Kč |

c) Záruční doba

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby 24 měsíců na přístroj i na sondy.

d) Záruční a pozáruční servis

Po dobu záruční lhůty bude zajištěn bezplatný servis zahrnující výrobcem předepsané preventivní prohlídky, kontroly a revize plynoucí ze zákona.

Echokardiograf musí mít zajištěn servis tak, aby případná oprava nebo výměna v záruční i pozáruční době byla dodavatelem provedena do 3 pracovních dnů od reklamace závady respektive od oznámení závady a vznesení požadavku na opravu. Garance dodávky náhradních dílů i pozáručního servisu minimálně 10 let.

2.6.     Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně všech příloh. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či jeho statutárním

orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou;  originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se stává neúplnou a zadavatel takového uchazeče vyloučí z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Návrh smlouvy musí rovněž akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

2.7.  Lhůta pro podání nabídek včetně adresy, na kterou mají být posílány
Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě je možno podávat osobně do podatelny Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po-Čt od 08:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 do 15:00 hod., Pá od 08:00 do 12:00 hod.
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě rovněž doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2,  a to nejpozději 11. 7. 2011 do 12.00 hodin. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídky jsou uchazeči povinni podat  písemně  a  to  v  řádné  a uzavřené obálce, označené „Přenosný echokardiograf vč. sond – NEOTVÍRAT“.

2.8.    Lhůta pro vyhodnocení nabídek
Lhůta pro vyhodnocení nabídek končí dnem 15. 7. 2011.

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

3.1.  Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle paragrafu 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

3.2.  Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle paragrafu 54 předložením kopie:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle paragrafu 55 předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Pojistná částka předmětného pojištění musí činit minimálně 3 mil. Kč.

3.4.   Technické a kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle paragrafu 56 předložením certifikátu systému řízení jakosti dle norem řady ISO 9001:2001 vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou.

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

 Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:

a) Výše nabídkové ceny - váha ..........………...………………...............  55 %
     b) Jakostní a funkční vlastnosti – váha .........................................  35 %

c) Délka záruční doby a servisní podmínky – váha .......................... 10 %

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče (analogicky dle § 79 odst. 6 zákona).

5. Další podmínky veřejné zakázky

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

2. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

3. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla    
    narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky a zadávací řízení kdykoliv       
    v jeho průběhu upřesnit či zrušit bez uvedení důvodu. Rovněž si vyhrazuje všech-

ny předložené nabídky odmítnout.

5. Zadavatel si dále vyhrazuje od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit  infor-

mace uvedené uchazečem v nabídce.

6. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhra-

zuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

7. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně zasíláno pouze vítěznému

uchazeči, jeho elektronická verze bude uveřejněna na stránkách www.lf1.cuni.cz,

oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                                             děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze